|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 |
| 1 | 三星RS80A彩超维修服务 | 1 | 现有超声医学科一台彩超（品牌：三星，型号：RS80A，序号为：S1LZM3HN700008）。现设备报系统错误（代码105），设备不能使用。经检查，设备重启中瞬间断电，不能重启，打开机柜检查确认坏了的备件是一块电源控制板（ADM），和三块通道板(BF)故障。现在要求对损坏电源板和三块通道板进行维修。要求维修电源板和三块通道板（包含未能确认的其他故障因素，包括重装系统，功能注册等）后完全匹配主机使用，设备功能全部恢复正常，设备维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求：要求：1、使用科室共同现场验收，2、10天内完成维修，3、同样故障质保期1年。 |